구매규격서

정부물품분류번호	품 명	단위	수량
41103491	항온항습조	set	1

A. 특징  :

1. Peltier Element Technology 가 장착되어 균일하게 밀폐된 챔버 내부의 온도/습도를 유지해야 한다.

- 챔버 내부를 온도 (20 ± 2)℃, 상대습도 (35 ± 5)% 로 일정하게 유지할 수 있어야 한다.

2. ICH guidelines 규정에 의거하여 안전성챔버의 목적에 맞게끔 적합하게 사용이 가능해야 한다.

3. Temperature

- 온도범위 : 0°C to 70°C (without Light) / +15°C to 40°C (with Light)

- 온도셋팅 : 0.1°C

- 온도센서 : 2 Pt100 sensor Class A in 4-wire-circuit

4. Humidity

- 습도범위 : 10 to 90% rH (without Light) / 10 to 85% rH (with Light)

- 습도셋팅 : 0.5%

- Steam Generator 방식으로 내부 저장된 탱크에서 습도를 조절해야 한다.

5. LED Light

- LED Light Intensity : 6,500 K

- LED Light lamp 위치는 side (좌/우) 측면에 위치하여야 한다.

- 프로그램을 통하여 1% 단위로 0 ~100％ 범위로 광량 컨트롤이 가능해야 한다. (온도/습도 포함)

6. Digital PID-Microporcessor 컨트롤러로 방식으로 TFT-color Touch Screen을 사용하여 온도/습도/광량 등의

조작이 수월해야 한다.

7. 온도 표시 방식은 Celsius or Fahrenheit 방식으로 나타내야 한다.

8. 타이머 설정이 1분에서 99일까지 설정이 가능해야 한다.

9. 온도 / 습도에 대해서 장비 내부적으로 Calibration 가능해야 한다. (온도 3 Point / 습도 2 point)

10. USB & Lan port 를 통하여 축적된 데이터 저장 및 프로그램 전송이 가능해야 한다.

11. 내장된 메모리카드에 데이터 저장은 최소 10년 이상 저장되야 하며, SW를 통하여 확인이 가능해야 한다.

12. 모든 알람 발생시 사용자가 인지 할 수 있도록 화면에 안내 메시지 및 알람 소리가 울려야 한다.

13. +37도 / 60% rH 에 대한 교정 성적서를 제출해야 한다.

14. 동일 제품들끼리 2단 적재가 가능해야 한다.

15. 옵션 장착시 10°C / 10% rH 조건으로 사용이 가능해야 한다.

16. Peltier Technology를 통하여 소비전력이 650W 이내여야 한다.

17. 일반적인 온도보다 약 10도 이상 높을 경우 DIN 12880 규정에 따라 자동적으로 차단 되는 온도 제한장치

(TB, 보호등급 1등급)을 장착해야 한다.

18. 설정한 온도/습도 값에 따라 허용 오차범위 내에서 자동적으로 작동 하는 온도 제한장치를 장착해야 한다.

B. 구성 :

1. 본체	1셋트 (Included Light module)

2. 스테인레스 스틸 선반	2개

3. Inner Glass Door	1개

4. 사용 매뉴얼	1권

5. 워터 탱크/홀도 및 연결튜브	1개

C. 사 양 :

1. 용량	110L 이하

2. 규격	내장(W600 X H500 X D400mm) 이하 / 외장(W750 X H870 X D680mm) 이하

3. 온도조절범위	0℃ ~ 70℃ (+/- 0.1℃ / Without Light module)

15℃ ~ 40℃ (+/- 0.1℃ / With Light module)

4. 습도조절범위	10 ~ 90% rH (+/- 0.5% / Without Light module)

10 ~ 85% rH (+/- 0.5% With Lihgt module)

5. Light	LED 6,500K Cold White Lamp (10ea)

4. Display	Intuitively operated Twin Display

5. 재질	내장, 외장 스테인레스 (재질 : 1.4301-ASTM 304)

6. 무게	80Kg 이하

7. 전원	230V, 50/60 Hz

8. 소비전력	650W 이하

E. Remark  :

1. 설치 및 시운전 완료후 무상 A/S 보증 기간을 2년으로 한다.

2. 장비의 설치 및 교육은 Maker 엔지니어로부터 Certificate를 받은 엔지니어가 현장에서 실시한다.

3. 납품기한 : 계약 체결일로부터 90일 이내로 하여야 한다.

4. 계약상대자는 계약전에 물품 공급증명원/기술지원확약서를 제출하여야 한다.

5. 납품시 온도와 습도에 대한 KOLAS 검교정 성적서를 함께 제출하여야 한다.