구매 규 격 서

품목번호	분류번호	품명 및 규격 Description	수량 Q'ty	단위 Unit
1	41115406	자외선/가시광선 분광광도계	1	set

COMMODITY DESCRIPTION

가. 설계 및 개요

1. 이중광선 디자인이며 컴퓨터에 의한 중앙 제어형의 분광광도계 이어야 한다.

2. 연구목적, 교육 및 품질관리 수준의 기기 이어야 한다.

3. 자동화된 악세사리를 소프트웨어를 통해서 제어할 수 있어야 한다.

4. MS-Windows 소프트웨어에 의해 구동되는 기기여야한다.

나. 기본구성

1. 본체	1 세트

2. 데이터 처리 시스템과 운용 소프트웨어	1 세트

3. 악세사리                                                              1 세트

다. 상세사양

1. Main Body

1) 광학배열	: 이중광선 구조

2) 단색화 장치	: Littrow monochromator 형태, 이중단색화장치 구조

3) 광원	: 전파장 측정 제논 플래시

10 년 수명 (guaranteed 3년 보증)

4) 광원 발광 속도	: 250 Hz

5) 검출기	: 실리콘 검출기

6) 광 직경	: 1.5 mm 이하

7) 최대분해능	: 0.1 nm

8) 포유광	: 0.003%T at 220nm Nal 이내

9) 파장 정확도	: ± 0.2 nm

10) 파장 재현성	: 0.025 nm 이하

11) 흡광 측정 정확도	: ± 0.005 Abs

12) 흡광 측정 범위	: 4.0 Abs 이상

13) 흡광 측정 재현성	: 0.005 Abs

14) 흡광 측정 안정성	: 0.0003 Abs/hour

15) 흡광 측정 잡음	: 0.0001 Abs At 500 nm, 0 Abs 이하

16) 스펙트럼 조절 폭	: 0.1 to 5 nm at 0.01 nm

17) 최대 스캔 속도	: 150,000 nm/min

18) 데이터 수집 속도	: 250 data points per second

19) 데이터 간격 조절	: 0.01 to 10 nm

20) 모든 8 채널에서 전체 파장범위를 동시 측정 가능해야 함

2. 데이터 처리 시스템과 운용 소프트웨어

1) 데이터 처리 시스템 (Desktop PC)

- PROCESSOR : Intel® Xeon® E3-1225v

- CHIPSET: Intel® PCH C216

- MEMORY: HP 8GB (4x2GB) DDR3-1600 non-ECC RAM

- STORAGE: 250GB 7200 RPM SATA 6G HDD

- GRAPHICS / DISPLAY : Intel® HD Graphics P4000

- 21.5 inch Widescreen LCD Monitor

- Printer

2) 운용 소프트웨어

- 정성, 정량, 실시간반응, 온도조절 측정모드

- 세로축 단위 : 흡광도(Abs.), 투과율(%T), 로그흡광도(Log Abs),

1-4 차 미분 (1-4 Derivative), 단일광선 모드, 쿠벨카-뭉크 기능 또는 그 이상

- 화일 : 분석방법, 데이터, 보고서, 매크로 등

- 내장된 응용파일 생성 언어

3. 악세사리

1) 8종 시료 동시 측정용 8 채널 멀티셀 악세서리	1 세트

2) 10mm 통과길이를 가진 3.5ml 석영 cell (2/pk)	4 팩

라. 비고

1. 기기운용과 유지를 위한 간단한 도구와 메뉴얼이 기본으로 공급되어야 한다.

2. 기기설치와 운용교육은 본사에서 교육 받은 기술자에의해 실행되어야 한다.

3. 기기설치 후 1년간의 보증기간이 제공되어야 한다.