구 매 규 격 서

COMMODITY DESCRIPTION

품목번호 Item No.	정부물품분류번호(8자리) Korean Government Commodity Classification Code(eight-digit)	품 명 Description	단위 Unit	수량 Q'ty
1	41103202	실험용세척기 (Laboratory glassware washer)	System	1

Ⅰ.  용도 (End-user's Use)

1. 특별한 용도에 맞는 세척프로그램과 액세서리로 구성된 세척기는 연구소 전반에 걸쳐 사용되는 초자류를

종합적이고 체계적으로 안전하고 완벽한 세척이 가능하도록 한다.

2. 적용분야는 유기적, 무기적 또는 물리화학, 생물학, 미생물학, 병원, 약제, 식품, 화장품 연구소 산업

등에서 사용된다.

Ⅱ. 장비의 구성 (Configurations of Goods)

1. 주장비

1)	본체	1 unit
	- 챔버 내 총 2개의 스프레이 암(천장/바닥)
	- 총 세 종류의 물 연결부(냉수/온수/정제수)
	- 연수장치 내장
	- 증기응축장치 포함
	- HEPA 건조필터
	- 세제량 조절센서 포함(2개)
	- 세제 레벨센서 포함(2개)
	- 전도도 측정장치 내장
	- 무기물질 제거 프로그램 내장
2)	악세서리류
	- 모듈용 상단바스켓	1 ea
	- 모듈용 하단바스켓	2 ea
	- 하단바스켓/오픈형	1 ea
	- 플라스크/보틀용 모듈 (250~1000㎖용, 8개 노즐 포함)	2 ea
	- 플라스크/보틀용 모듈 (50~250㎖용, 18개 노즐 포함)	2 ea
	- 플라스크/보틀용 모듈 (20~100㎖용, 32개 노즐 포함)	2 ea
	- 1/2 피펫용 모듈	1 ea
	- 피펫용 적재 캐리어 (10~100㎖용)	1 ea
	- 튜브용 모듈	1 ea
	1-2ℓ 실린더용 모듈	1 ea
	- 다용도 바스켓 (450x340x70㎜)	1 ea

2. 부속장비

1)	본체 받침대, 스테인레스 스틸(이동식 바퀴포함)	1 ea
2)	악세서리 적재트롤리(2단), 스테인레스 스틸 (695x495x900㎜)	1 ea
	- 정전기 방지기능
	- 유효탑재량: 80㎏
	- 고정 브레이크 장착(2개)
3)	액상 세척제(5ℓ)	10 bt
4)	액상 중화제(5ℓ)	5 bt

Ⅲ. 특징 및 규격 (Features and Specification)

1. 계측제어 및 실험실 용도를 위한 자동세척건조기는 전자기적합성 요구사항(EN 61326-1)과 안전 요구사항

(UL 61010-1, EN 61010-2-040) 등의 지침에 준하여 설계 및 제작되어야 한다.

2. 국내 전파관리법에 따른 EMC 인증을 받은 장비여야 한다.

3. 세척 대상물 당 1회 세척 시 처리 용량;

- 128개 이상의 narrow-necked lab glassware를 세척할 수 있어야 한다.

- 84개 이상의 pipettes 및 32개 이상의 다른 lab glasswares를 동시에 세척할 수 있어야 한다.

최대 1600개 이상 Test tube를 세척할 수 있어야 한다.

세척 챔버는 최대 4단 적재가 가능해야 한다.

4. 최대의 세척력을 위해 모든 프로그램 단계마다 물 분사 압력을 조정하는 가변속도펌프 이용해야 한다.

5. 세척 챔버에 가열을 위한 히터가 없으며 이로 인해 오염물의 점진적인 증가를 제거하고 플라스틱 제품의

손상 위험을 제거할 수 있어야 한다.

6. 0.25㎟의 미세필터가 포함된 사중 여과체제는 잔유물들이 재순환되지 않게 제거하여 펌프를 보호해야한다.

7. 세척 챔버로 유입되는 물의 양을 모니터링 할 수 있어야 한다.

8.  3줄 텍스트 디스플레이 터치 컨트롤 방식으로 16개 이상의 기본프로그램(Pre-set)을 제공해야한다.

9. 사용자가 프로그램을 변경 및 제작 할 수 있고, 프로그램 바로가기 버튼과 사용자 전용 프로그램의 이름

설정이 가능해야 한다.

10. 적재 오류 및 물 순환 시 발생하는 거품으로 인한 편차가 있는지 모니터링하기 위한 물 분사장치 압력

센서를 이용해야 한다.

11. 공정 중 물 분사장치에 방해 요소가 있는지 감지하기 위해 분사장치 속도는 모니터링 할 수 있어야 한다.

12. 물의 공급을 위해 적재 캐리어는 챔버 측면 또는 후면으로 직접 연결되어 내부 공간을 급수관(pipe)등이

간섭하거나 노출되어서는 안 된다.

13. 세척물의 종류에 따라 모듈형 바스켓 컨셉을 사용하여 다양한 조합을 구성할 수 있다.

- 피펫, 시험관, BOD병, 다양한 크기의 삼각플라스크 모듈 등

14. 쉽게 관리하고 처리할 수 있도록 문에 위치한 연수용 소금 2㎏을 저장할 수 있는 컨테이너를 가지고

있어야 한다.

15. 최대 온도 65℃의 냉수 및 온수를 사용할 수 있는 연수장치, 적은양의 소금 소모 및 세척 진행 시 재 활

성 프로그램 자동 진행되어야 한다.

16. 내장형 전도도 측정 장치가 제공되어야 한다.

17. 증기응축장치가 내장되어 증기가 실내로 방출되는 것을 방지할 수 있어야 한다.

18. 자동 닫힘 기능이 있어야 한다.

19. 청각 신호로 프로그램 종료 시 사용자에게 알려주는 기능이 있어야 한다.

20. 두 개의 온도센서 이용하여야 한다.

21. 2개의 액상 세제 분사 펌프가 사용되어야 하며 5ℓ용기 3통 이상을 기기 내부에 보관 할 수 있어야 한다.

22. 전기 연결

- 전압: 380V 3N PE AC/60㎐

- 히터[㎾]: 8.5㎾

- 순환펌프[㎾]: 0.8㎾(분당 500ℓ) 또는 동등 이상

- 총 전력[㎾]: 9.3㎾

- 정격 퓨즈[A]:  3 × 16

23. 열풍 건조 장치

- 온도 선택(1℃ 단위) : 50 – 115℃ 또는 동등 이상

- 시간 선택(1분 단위) : 0 - 120 min 또는 동등 이상

- 공기 필터: Pre-filter G 4 및 Particulate/HEPA filter H 14

24. 작동환경

- 주변 온도 : 5°C에서 40°C

- 상대 습도 : 최대 31°C(80%에서) 또는 40°C(50%에서)

25. 물 연결

- 공급 압력 2 - 8 bar 또는 동등 이상의 냉수, 정제수, 온수 공급라인을 각각 설치하고, 각 공급라인 마다

역류 방지 및 물고임 방지 기능이 있어야 한다.

- Sump 내 역류방지장치가 내장 및 누수방지장치(WPS)가 있어야 한다.

26. 배수

- 배수 호스의 길이 : 최대 4m

- 최대 순간 유속량 : 분당 16ℓ

- 70℃ 이상의 물을 냉각하여 배출하기 위한 별도의 장치를 제공할 수 있어야 한다.

27. 치수 및 중량

- 외부크기: H820(835), W900, D600(700)㎜ 이상

- 챔버 사용범위: H522, W536, D523㎜(146ℓ) 이상

- 무게: 97.7㎏ 이상

- 하중: 작동 시 2,000N/㎡ 이상

Ⅳ. 기타조건(Remarks)

1. 본체는 공급자에 의해 설치되어야 하며, 계약자는 납품 전 사전 규격검토를 받아야 한다.

2. 보증기간은 성능 시험을 완료한 날로부터 1년