구매물품규격서

품 번	정부물품분류번호	품 명	단 위	수 량
1	41114674	만능재료 시험기	세트	1

Ⅰ.  용도

1.  플라스틱, 고무, 우레탄, 반창고, 마스크 소재 및 제품의 강도를 측정하는 장비.

2.  인장, 인열, 압축, 굴곡, 접착력, 마찰계수, 경도 및 정하중 내구성 반복시험을 통해 물리적 특성을

효과적으로 측정 분석할 수 있는 장비이다.

Ⅱ. 제품구성

1. 주장비

1) Universal testing machine	1세트

2) 운영 소프트웨어	1세트

2. 부속장비

1) 악세서리(규격참조)                                                                1 세트

Ⅲ. 성능 및 규격

1. 주장비

Universal testing machine

1) 외관재질: S45C & 특수분체도장

2) 하중프레임 용량: 50Kgf 이상

3) 컬럼타입: One Column 이상

4) Motor: AC Servo Motor System /JAPAN

5) Driver: Mitsubishi Driver / Japan

6) 크로스헤드 속도: 1~600mm/min 이상

7) 작업시험구간 (Non-Grip): 최대 850mm 또는 그 이상

8) 작동영역: 최대 650mm (Excluding Film Grip) 또는 그 이상

9) 고속 고정밀 데이터 측정: 150 ~ 240p/sec

10) 로드셀 하중측정 정확도: < 0.01%

11) 컨트롤 판넬: Fuction Key Pad & Condition Display

12) 시험편 미세조정 스피드: 5 Step Adjustable Memory Type 또는 그 이상

13) Moving System: Precision Twin Ball Screw

14) 안전장치: Emergency S/W, Stroke & Load Limit, UP/Down Limit, Power Breake

Auto & Return Set Memory, Data Output (RS232C Type)

운영 소프트웨어

1) 완벽한 WINDOWS™-based 테스트 시스템, 소프트웨어 패키지

2) Template manager for creating automated test methods

3) 프로그램 지원 기능: Data search function, Auto return selector, High/Low speed jog control

Programable Scheduling Method,  coefficient Unit Conversion Function,

Data recorde of real-time & Print, Custom query and control chart capability

4) 테스트목록 : 인장(Tensile), 인열(Tear), 압축(Compression), 굴곡(Flexure), 박리(Peel),

5) 실시간 모니터링과 원격제어, Data 저장관리 및 시험별분석, 단위변환, 파라미터설정, 그래프출력

2. 부속장비(악세서리)

1) Load Cell (CK50T)

- Capacity: 50Kgf

- Non-Linearity : 지시값의 ≤ 0.03% R.O

- Hysteresis : 사이클 최대 지시값의 ≤ 0.03% R.O

- Non-Repeatability : 지시값의 ≤ 0.02% R.O

- Safe Overload : 150% R.C

2) Large Shear Grip G SRL

- 재질 : S45C & 특수 도금

- Face Jaw : 1" x 2" / 1" x 1"

- Capacity : 500Kgf 또는 그 이상

- Interval Distance : 34mm

3) 전동식 압축롤러

- 기동방식 : 모터 구동 방식

- 시험 샘플 수량 : 1세트 이상

- 압축 롤 중량 : 850g

- 시험 스트로크 : 350mm 이상

Ⅳ. 기타 조건(Remarks)

1. 낙찰자는 납품하는 제품에 대한 검교정(국가공인기관), 검사필증 부착 및 성적서를 필히 제출하여야 한다.

2. 장비 설치 및 운영 프로그램이 완전하게 세팅되어야 하며 모든 설치 및 교육은 무상으로 제공된다.

3. 무상 보증 서비스는 설치 완료일부터 1년간 유효해야한다.

4. 위 규격과 동등하거나 그 이상의 사양이어야 함

구매물품규격서

품 번	정부물품분류번호	품 명	단 위	수 량
2	41104202	탈이온또는탈염장비	세트	1

Ⅰ.  용도

1.  분석 시 기본적으로 요구되는 증류수를 제조하는 장비로서 내장된 다양한 종류의 필터들로 원수 중의            함유된 불순물 및 극미량 이온성 물질, 미생물, 유기물 등을 효율적으로 제거하는 장비.

2.. 실험실의 세척수 및 생명과학 정밀기기 분석에 필요한 분석수 생산

Ⅱ. 제품구성

1. 주장비

1) 본체	1세트

2. 부속장비

1) 악세서리(규격참조)                                        1 세트

Ⅲ. 성능 및 규격

성 능

1) Type-I 및 Type-III 동등 이상의 수질을 만족하고 동시에 공급 가능

2) 최종 정제를 위한 0.22㎛ 내외의 filter를 장착, 조작이 용이한 디스펜서와 PAK 교체 시 PAK 유무 인식을 위한 Sensor 및 RFID tag가 장착되어야 함

3) 정량 및 수동 채수가 가능토록 외장 솔레노이드 밸브와 일정한 유속 유지 및 저소음을 위한 최적화된 펌프가 장착되어야 함

4) RS232통신을 통한 수질 출력 또는 컴퓨터(LDC디스플레이)를 통하여 운전 상태 및 수질 모니터링이 가능해야 함.

5) 내장형 TOC Indicator를 장착 또는 그 이상.

6) RO 제거순환을 통한 높은 회수율이 가능하고 수명연장을 위해 3단계 동등 이상의 세정(염소, pH, RO)이 가능해야 함

7) 내장형 자동 Flush 기능과 RO 멤브레인 자동 유지 및 보수를 위한 Auto clean cycle 동등 이상의 기능이 있어야 함

8) Overflow에 의한 개선된 오염 방지 기능과 Elix 장치에 의한 자동 수위 조절 기능이 있어야 함

9) UV 교체 시기를 알려주고, Tubling 및 O-ring에 UV가 조사되지 않도록 설계되어야 함

규 격

1) 역삼투분리막 step

(1) Pretreatment PAK cartridge 용량 : 30,000 liter 동등 이상

(2) 생산 유량 : 8 liter/hour ± 15% 동등 이상

(3) UV 모듈 : 185 & 254nm(이중 단파장) 동등 이상

(4) 정제 단계 확인 : 공급수, RO 압력 및 수질, 멤브레인 효능(이온제거율%) 동등 이상

(5) 초기생산 정제수 drain제거 : 3분 이상, coductivity 40 us/cm 동등 이상

(6) RO 제거 순환을 통한 회수율: 39 % 또는 동등이상

2) Ultra Water step

(1) 생산능력 : 2리터/분 동등 이상

(2) Total organic carbon(TOC) 수치 : 5 ppb 이내

(3) Bacteria 수치 : 0.1 cfu/ml 이내

(4) Pyrogens(endotoxins) 수치 : 0.001 Eu/ml 이내

(5) Resistivity 수치 : 18.2 ㏁.cm at 25℃ 동등 이상

(6) Ultra-violet module(UV Lamp)

① 17watt/185nm&254nm 내외의 이중 파장을 이용하여 TOC와 박테리아를 제거해야 함

② 316 stainless steel 동등 이상의 하우징을 사용하여 UV 빛의 반사율을 최대로 높일 수 있어야 함

③ 시스템 알람을 통하여 UV lamp 교체 시기를 알려주어야 함

(7) 수온 측정 및 보상 : ± 0.1℃

(8) 비저항 cell 상수 :0.01K

(9) 생산 순수 수질: Organics Rejection : > 99% for MW > 100 Dalton

(10) RNA 및 DNA 제거 수치: Rnases < 0.01 ng/ml (RNase-free)

Dnases < 4 pg/mL (DNase-free)

3) Reservoir

(1) 60L 동등 이상

(2) RO 생산수, Drain, UV system 공급수 위한 3개의 밸브를 통하여 가능

포함 악세서리

1) Carbon filter : 1 ea

2) Head assay : 1 set

3) Progard TS3 Pretreatment Packages : 1ea

4) Cartridge : 1ea

5) ROProtect C Qty 48 : 1ea

6) Vent filter for reservoir : 1ea

7) 60리터 저장통 : 1ea

Ⅳ. 기타 조건(Remarks)

1. 장비의 설치 및 교육은 사용자가 지정한 장소에서 공급자 혹은 제조사에 의해 수행되어야 함

2. 무상보증기간은 납품 후 1년간 이루어져야 함

3. 위 규격과 동등하거나 그 이상의 사양이어야 함