구 매 규 격 서

COMMODITY DESCRIPTION

품목번호 Item No.	정부물품분류번호(8자리) Korean Government Commodity Classification Code(eight-digit)	품 명 Description	단위 Unit	수량 Q'ty
1	41106307	실시간 유전자증폭기	set	1

Ⅰ. 용도(End-user's Use and Feature)

1. PCR의 기본원리에 광학검출기를 이용하여 핵산서열의 정성 및 정량, SNP Genotyping 등을 수행하기 위함.

2. 유전자의 발현, 병원체 검출 등의 응용 분야에서 활용됨.

3. PCR의 유전자 증폭 기술을 실시간으로 검출/확인함으로서 빠른 유전자의 검출 및 유전자 정량을 완벽하게 수행함

Ⅱ. 장비의 구성(Configurations of Goods)

1. 유전자 분석시스템	1 세트

2. 구동/분석용 컴퓨터 & 소프트웨어	1 세트

3. Primer Design 소프트웨어	1 세트

4. 화학적 설치 키트	1 세트

Ⅲ. 규격(Specificpation)

1. 유전자 분석시스템

1) Thermal cycler

(1) 처리용량(샘플 수) : 96개 이상

(2) 가열 및 냉각 장치 : Peltier 방식

(3) 온도설정범위 : 4~99℃ 이상

(4) 최대 블록 가열 속도 : 5.0℃/초 이상

(5) 6개 이상의 독립적 Block 구획 혹은 Chip 사용가능

2) 형광 감지 시스템 (Optics)

(1) 광원 : Bright White LED 또는 Xenon Arc Lamp

(2) 검출 기기 : CMOS or CCD Camera

(3) 한번에 최대 검출가능 Target수 : 6개 이상

(4) Fluorescence excitation : 485nm, 530nm, 580nm 이상 범위 가능

(5) Fluorescence emission : 525nm, 570nm, 630nm 이상 범위 가능

2. 구동/분석용 컴퓨터 & 소프트웨어

1) 구동용 컴퓨터

(1) Processor : Intel Core i3 이상

(2) Memory : 4GB 이상

(3) Hard Drive : 500GB 이상

(4) Operating System : Windows 10 이상

2) 소프트웨어

(1) 정량 소프트웨어를 이용하여 유전자 발현 유무 및 정량이 가능해야 함.

(2) Genotyping 분석 소프트웨어를 이용하여 SNP 분석이 가능해야 함.

3. Primer Design 소프트웨어

1) 원하는 유전자의 서열정보만 입력하면 Primer/Probe 서열을 자동으로 Design 가능

2) 50개 이상의 Primer/Probe 후보군 제공가능

3) GC함량, Tm온도, Hairpin, Self Dimers, Cross Dimers 등 확인가능

4) 원하는 Tm, Primer/Probe길이, Amplicon 길이, GC함량 등을 설정하여 제한된 조건의 Design 가능

5) 기존 Design 되어있는 Primer/Probe의 GC함량, Tm온도, Hairpin, Self Dimers, Cross Dimers 확인

4. 화학적 설치 키트

1) 설치 시 장비의 이상이 없음을 검사할 수 있는 설치 키트

2) 제조사 또는 공급사 제시하는 검사용 유전자 및 그에 적합한 Taqman Probe, MasterMix를 제공

3) 제조사 혹은 공급자에 의해 수행되어야 하며 그 검사 결과를 Pass or Fail 로 명확하게 제시할 수 있어야 한다.

4) 검사결과를 장비나 컴퓨터 Software내에 혹은 문서로 기록보관 가능해야한다.

Ⅳ. 기타 조건(Remarks)

1. 장비의 설치 및 초기 작동은 사용자 장소에서 공급자에 의해 수행되어야 한다.

2. 설치 후 1년 무상수리 보증을 한다.

3. 낙찰자는 계약 전 카탈로그와 규격서를 제출하여 규격적합 여부를 사전승인 받아야 한다.

4. 납품 시 기술지원 확약서 및 공급자 증명서를 제출하여야 한다.

5. 계약/공급자는 의료기기 판매업 허가증이 있어야 한다.